[bookmark: _Hlk216540003]   表2      模拟示例数据的差值和差值%偏倚量化结果       n=90
	浓度段（序号）
	统计量
	偏倚（95%CI）
	可接受偏倚（AB）
	结果判断

	[bookmark: hmcheck_7074fb21ac14405a9accc046fb70ab88]低（第130号）
	差值均值
	[bookmark: hmcheck_6cc98bdc351c4260adef38f4daab8a7a]0.10（-0.09, 0.28）
	< ±1 ng/L
	A

	
	差值中位数
	[bookmark: hmcheck_1772f0832e2645058fa61dfd5016dd8b]0.10（-0.10, 0.50）
	< ±1 ng/L
	未采用a

	
	Hodges-Lehmann中位数
	[bookmark: hmcheck_57487d37ab924019b52ed35d80e4d717]0.10（-0.10, 0.35）
	< ±1 ng/L
	未采用a

	[bookmark: hmcheck_bde675e9293d458e839b43283b13d0ff]高（第3190号）
	差值%均值
	[bookmark: hmcheck_6486c8429cf5407f87400ccc708588fb]-2.4%（-4.7%, -0.1%）
	< ±10%
	未采用b

	
	差值%中位数
	[bookmark: hmcheck_e277abbdfefb4043a896f22639cd2c2d]-5.0%（-7.2%, -1.5%）
	< ±10%
	B

	
	Hodges-Lehmann中位数%
	[bookmark: hmcheck_35f82d46c57c4e3896ae631593769337]-3.2%（-5.5%, -0.8%）
	< ±10%
	B

	注：a. 图1没有离群值存在的迹象，因此采用均值即可，无需使用中位数；b. 图2被确认存在离群值，因此不宜使用均值而应该采用中位数。
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