表2      模拟示例数据的差值和差值%偏倚量化结果       n=90

| 浓度段（序号） | 统计量 | 偏倚（95%CI） | 可接受偏倚（AB） | 结果判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低（第130号） | 差值均值 | 0.10（-0.09, 0.28） | < ±1 ng/L | A |
|  | 差值中位数 | 0.10（-0.10, 0.50） | < ±1 ng/L | 未采用a |
|  | Hodges-Lehmann中位数 | 0.10（-0.10, 0.35） | < ±1 ng/L | 未采用a |
| 高（第3190号） | 差值%均值 | -2.4%（-4.7%, -0.1%） | < ±10% | 未采用b |
|  | 差值%中位数 | -5.0%（-7.2%, -1.5%） | < ±10% | B |
|  | Hodges-Lehmann中位数% | -3.2%（-5.5%, -0.8%） | < ±10% | B |
| 注：a. 图1没有离群值存在的迹象，因此采用均值即可，无需使用中位数；b. 图2被确认存在离群值，因此不宜使用均值而应该采用中位数。 |  |  |  |  |